**公告附件-云南省中医医院询价通知书**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **需求产品名称** | **响应产品名称** | **响应产品规格型号** | **单位** | **数量** | **响应产品生产厂家** | **响应产品注册证/备案证件号** | **预算单价（元）** | **报价单价（元）** | **报价小计（元）** |
| 输液泵 |  |  | 台 | 2 |  |  | 8000.00 |  |  |
| 报价合计（小写）： 大写： |

|  |
| --- |
| 供应商名称： 2024年 月 日 |
| 供应商联系人： （公司公章） |
| 联系电话： 报价人：  |
| **注：1、供应商参与此次报价须满足以下参数，响应文件需提供供应商资质、生产厂家资质、授权人参与采购活动的授权委托书、报价函、相关技术参数支持材料（附件一）等。2、所有响应文件需装订且密封。仅需准备正本一份，响应文件封面上应标明“正本”以及项目名称、供应商名称等内容。响应文件的外包装应保证其密封性，在密封的骑缝处加盖密封章。3、各供应商报价不得高于预算单价，否则视为无效报价。4、医院根据符合采购需求、质量和服务相等且合计报价最低的原则确定成交供应商。不进行二次报价，以各公司提交的第一次报价为准。5、供应商只能填报一个不高于预算单价的响应报价，不得提供有选择性的报价。★6、技术参数中标注“\*”的参数为重要参数，非“\*”参数大于等于6条不满足，视为不实质性响应询价文件。7、询价结果于提交响应文件截止时间后五个工作日内在云南省中医医院官网公布。** |
| **详细功能及技术参数：**1.彩色触摸屏操作，全中文显示；2.竖式设计，易于安装一次性输液器；3.大于八种输液模式可选：速度模式、时间模式、滴数模式、体重模式、序列模式，微量模式，梯度模式，首剂量模式；4.输液速度范围：0.1-1200.0mL/h 或（1-350d/min）（20d/ml 输液器）,最小增量为 0.1mL/h；5.预置输液量范围：0.0-99999.9mL；6.输液精度：±5%；支持一次性输液耗材现场定标后可达±3%；7.排气操作：400.0ml/h（20d/mL 输液器）；8.KVO 速度 0.1-5.0mL/h 可调；9.在线滴定：更改速度时不需要中途停止输液；10.可根据公斤体重模式，输入参数后泵自动计算输液速率；11.具有滴数传感器固定座，可以安放输液泵的滴数传感器；12.阻塞级别：≥3 级可选，分低、中、高三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；12.1 低：300±100mmHg（40.0±13.3kPa）；12.2 中：550±150mmHg（73.3±20.0kPa）；12.3 高：900±200mmHg（120.0±26.7kPa）**\***13.防药液自流：智能预阻断技术；14.泵门和止液夹：输液泵有电动止液夹和电动泵门控制；**\***15.具备输液精度校正功能：用户可自定义其他符合标准的输液器；16.报警：输液将完成、输液完成、输液瓶空、输液阻塞、电池电量低、电池电量严重短缺、无电池、无外部电源、输液泵门开、气泡、无滴数传感器、无滴液、滴数异常、输液泵自检和运行过程故障自动诊断报警、遗忘操作；17.特殊功能：17.1 再报警功能：静音报警声音后，若仍然存在报警，约 2 分钟后，将继续报警；17.2 自动锁屏功能，锁屏时间 15s、30s、1min、2min、5min、10min、30min可选；17.3 条码扫描：可以连接条码扫描仪，快捷录入患者信息；17.4 语音通话：可与无线输注中央站实现语音通话功能；17.5 夜间模式：自动调节亮度和报警音量；17.6 事件记录功能：能够存储、回放≥1000 个事件；18.可配置 WIFI 模块：连接静脉输注中央站，输液泵信息联网；19.安装固定：可横向或纵向固定在输液支架或床旁其他设备上；20.电池：在流速 25ml/h 最少可连续工作 5 小时以上，具备断电保护；21.数据传输：内置数据传输端口 |

**供货期： 接到询价结果后 日历天**

**质保期：验收合格后 年**

**其他承诺（供应商自行填写）：**

**附件一：**

**技术规格及售后服务偏离表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **需求技术规格及要求** | **响应技术****规格及要求** | **偏离情况（正偏离、无偏离、负偏离）** | **说明** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |

注：各供货商必须对医院“详细功能及技术参数”中的技术参数要求作出全面、真实的反映，投标人除如实填写技术规格偏离表外，响应文件中必须提供最新技术支持资料支持技术规格偏离表（包括响应产品技术白皮书或检测报告或图纸或印刷宣传彩页或性能参数说明等，不接受供应商自行印刷、打印或者手写的技术支持资料，凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料），若响应文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而供应商又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。

**供应商名称： （加盖单位公章）**

**法定代表人或其委托代理人： （签字）**

**日期：** **年** **月** **日**