云南省中医医院射频治疗仪等医疗设备（2026SBZX019）咨询邀请公告

云南省中医医院将于近期开展射频治疗仪等医疗设备采购项目，为充分了解市场生产及供销情况，保证采购工作公正、公平、公开顺利开展，我院拟对此批设备进行公开咨询，诚邀各厂家或供应商积极参与。

一、报名资质要求：

1、有效期内的三证合一营业执照、医疗器械经营许可证复印件，加盖公章；

2、供应商法人身份证复印件、经办人身份证复印件、经办人授权书、无犯罪承诺书以及供应商在报名参加本项目时间前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） “政府采购严重违法失信行为信息记录名单”截图并加盖公章。

二、产品需求：

1、设备明细及要求：

| 序号 | 设备名称 | 是否允许进口产品 | 数量 | 主要性能及参数描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁场刺激仪 | 否 | 1 | 一、主要性能：适用于生物力学疗法,肌筋膜激痛点、肌腱止点功能障碍,活化肌肉和结缔组织、针灸冲击波疗法。用于肩周炎、肱骨上炎、跟腱炎的辅助治疗。 二、参数描述： 1、工作压力可调范围：1bar～5bar，步长0.1bar；工作频率可调范围：1Hz～22Hz，步长1Hz； 2、冲击头类型包含：6A 针灸头（φ6mm）、15R 放射头（φ15mm）、15D 深度头（φ15mm）、20R 放射头（φ20mm）等 3、能量密度：6A针灸头(φ6mm)最大能量密度≤7.5mJ/mm2，15R 放射头（φ15mm）、15D 深度头（φ15mm）、20R 放射头（φ20mm）最大能量密度≤1.1mJ/mm2； 4、穿透深度：6A针灸头(Ф6mm)最大穿透深度≤15mm，15R放射头(φ15mm)最大穿透深度≤20mm，15D深度头(Ф15mm)、20R放射头(φ20mm)最大穿透深度≤25mm； 5、6A针灸头(φ6mm)、20R放射头(φ20mm)脉宽≤3.0us，15R放射头(φ15mm)脉宽≤3.5us，15D深度头(φ15mm)脉宽≤4.0us； 6、冲击次数可调范围1次～3000次。 |
| 2 | 子午流注低频治疗仪 | 否 | 1 | 一、主要性能：适用于兴奋神经肌肉组织，具有镇痛作用；促进局部血液循环，达到消炎作用。 二、参数描述： 1、柜式一体机型，带锁止万向轮，具有触摸屏； 2、通道数≥20通道，可同时治疗≥40个穴位，且各个通道的参数能单独调节； 3、每个通道皆有指示灯提示治疗状态，具有自动输出功能； 4、输出波形≥4种组合波，脉冲频率可调范围1Hz～1000Hz、≥15档可调； 5、脉冲宽度≤0.8ms；单个脉冲最大输出的能量≤300mJ； 6、治疗时间可调范围10min～60min，疗强度≥99档可调； 7、处方、病症信息≥35种。 |
| 3 | 射频治疗仪 | 否 | 1 | 一、主要性能：具有缓解疼痛、促进细胞组织新陈代谢及胶原纤维的收缩沉积的作用。 二、参数描述： 1、具有液晶触摸屏，治疗时间可调范围1min～60min； 2、治疗频率≥2种，治疗模式≥2种； 3、治疗频率工作模式：单频率模式；动态切换频率模式等； 4、圆形电极片尺寸≥3种，直径包含40mm、60mm、70mm等。 |
| 4 | 悬吊康复训练系统 | 否 | 1 | 一、主要性能：用于对骨骼肌肉疼痛、神经肌肉机能障碍、关节功能障碍患者进行康复训练。 二、参数描述： 1、单轨道悬吊，具有锁定装置，长度≥2.5m，轨道单点承重≥200kg； 2、落地架最大承重≥200kg，尺寸≥2200mm(W)×2800mm(L)×2600mm(H)，具有挂钩； 3、悬挂件单边承重≥100kg，具有≥3个悬挂件； 4、具有≥50kg强力弹性绳，≥50kg弱性弹力绳；具有宽带、窄带、中分带、握带、握具等多种治疗配件； 5、具有全套操作系统。 |
| 5 | 二氧化碳激光治疗仪 | 否 | 1 | 一、参数描述： 1、二氧化碳激光波长：10600nm，光斑直径≤0.5mm，最小脉冲宽度≤0.1ms； 2、治疗模式≥4种，包含连续、单脉冲、重复脉冲、调制脉冲等；输出功率可调范围：0.5～25W，点阵扫描模式可调范围：10mJ～160mJ； 3、扫描图形≥9种，包含正方形、长方形、圆形、椭圆形、三角形、空心圆形、直线形、弓形、弧形等 4、扫描方式≥3种，包含离散、顺序、隔点加重等 5、脉冲重复频率可调范围：2Hz～1600Hz； 6、治疗手具包含：F=100mm、F=50mm焦距治疗手具；点阵扫描及超脉冲治疗，切割通用 1#-5# 手具（其中切割手具中含直径5mm全剥脱功能手具）；360°反射锥治疗手具；直向出光手具；扩张器手具、消融治疗手具等； 7、图形尺寸可调，最大扫描面积≤20*20mm2； 8、扫描密度：F=50mm,光斑中心距0.15～1.65mm可调；F=100mm，光斑中心距0.3～3.3mm可调； 9、具有瞄准光系统，亮度强弱多档可调。 |
| 6 | 光子治疗仪 | 否 | 1 | 一、参数描述： 1、输出光颜色：红光、蓝光； 2、峰值波长：红光：640nm土10nm，蓝光：460nm士10nm 3、芯片中心表面最高光功率密度：1000mW/cm2～4000mW/cm2 ，15cm处：40mW/cm2～300mW/cm2 ； 4、定时时间可调范围 ：0min~99min。 |
| 7 | 多功能臭氧雾化妇科治疗仪 | 否 | 5 | 一、参数描述： 1、功率≥700W，定时模式≥4种，包含：5min，10min，20min，长开等； 2、空气源时，臭氧气体浓度≥3mg/L、臭氧水浓度≥0.5mg/L、臭氧产量300mg/h； 3、超声波频率≥1.5MHz，雾化率≥2ml/min； 4、工作模式≥3种，包含：气，雾，水等； 5、治疗气体流量：2/min～8L/mir 冲洗出水流量：0.4～3L/min 冲洗头出水压力≤25Kpa。 |
| 8 | 中频治疗仪 | 否 | 5 | 一、参数描述： 1、治疗仪工作频率≥1000Hz，输出模式≥10种； 2、脉冲宽度≥0.5ms； 3、治疗仪最大输出幅度≤40V，治疗仪输出有效值≤10V； 4、探头温度≥5级连续可调，探头表面最高温度≤35℃； 5、腔内探头振动强度≥2级可调，振动速度0-2.5mm/s； 6、定时时间可调范围：5min～60min。 |
| 9 | 电子阴道镜 | 否 | 1 | 一、参数描述： 1、镜头具有连续变焦、自动聚焦和高清CMOS成像功能，输出FULL HD 1080P信号。 2、高清摄像模块像素≥200万，成像系统水平分辨率≥1100TVL。 3、支持1-80倍连续变倍， 4、视场范围：3 倍时≥φ100mm，5 倍时≥φ30mm，18 倍时≥φ15mm，最大放大倍率时≥φ5mm； 5、景深：3倍时≥150mm，5倍时≥120mm，18倍时≥50mm，最大放大倍率时≥30mm； 6、光斑直径φ≥70mm，光斑直径内照度均匀性≥80%，显色指数Ra≥90,工作距离为20cm处光源中心温升≤1℃。 7、空间分辨率：≥10 Lp/mm； 8、具有两个独立的视频输出接口，可双屏实时同步显示； 9、阴道镜工作站性：≥100份病例，≥6种打印报告模版，报告生成模式包含打印报告、编辑报告等，支持阴道镜报告多级质控管理功能。 |

2、设备要求：详见产品要求（报名资料审核通过后以邮件形式发出）。

三、报名时间自公告之日起至2026年4月10日17:00。报名方式：邮箱报名，请将报名资质要求内容及云南省中医医院医疗设备信息征询反馈表（附件1）扫描后做成一个PDF格式文件（文件名称：2026SBZX019（XX设备）咨询报名资料+公司名称）发送邮箱：ynszyyyzcb004@163.com。邮件主题：2026SBZX019（XX设备）咨询报名资料+公司名称；邮件正文：联系人、联系电话、电子邮箱、报名产品序号及名称。

报名及咨询联系人：李老师、袁老师，电话：0871-63626279。

报名时间截止后，医院将通过邮件发送“产品咨询要求”到报名成功的各厂家或供应商，请注意查收！

四、申明：本次咨询仅为医院招标采购前产品咨询或介绍，医院不支付任何相关费用。

附件 云南省中医医院医疗设备信息征询反馈表.docx

云南省中医医院

2026年4月7日